（1）采样方式：仪器同时具备吸气采样和擦拭采样方式。

（2）灵敏度：纳克级。

（3）可探测种类应包含但不限于：梯恩梯(TNT)、硝化甘油（NG）、硝酸铵（AN）、黑火药（BP）、黑索今（RDX）、太安（PETN）、二硝基甲苯（DNT）、奥克托今（HMX）、三丙酮三过氧化物（TATP）、特屈儿（TETRYL）、硝基苯（NT）、8701等多种炸药；甲基苯丙胺（MA）、盐酸吗啡、杜冷丁、氯胺酮、可卡因、摇头丸（MDMA）、麻黄碱、美沙酮等多种毒品。

（4）启动时间：小于等于10秒，满足紧急情况下的快速相应需求。

（5）报警响应时间：应小于等于5s。

（6）误报警率：应小于等于1%。

（7）报警恢复时间应小于等于25s。

（8）环境适用性：-20℃~60℃，湿度93%环境下能正常使用。

（9）重量：小于等于1.5kg（含电池）。

（10）续航工作时间：大于等于10小时。

（11）存储数据量：大于等于100万条。

（12）充电时间：小于等于3小时。

（13）数据接口：支持USB接口，能在后台读取和导出历史数据。

（14）材料：对于采用塑料材料作为外壳的产品，其塑料外壳经火焰燃烧5次，每次5s，不应起火。

（15）结构：一是设备框架有足够的强度和刚度，能够承受正常安装、使用、搬运和运输中的振动和冲击，而不致引起仪器机械和性能受损。二是部件和所有零件有足够强度和刚度，所有按钮、调节和控制机构安装正确、操作灵活。三是耗材组件的结构便于拆装。

（16）外观：一是外观完好，表面平整光滑，色泽均匀，无裂纹、褪色及永久性污渍，无明显变形和划痕，金属件无锈蚀，仪器表面的标记和字符清晰可辨。二是显示屏幕或显示面板上的字符、图形清晰无缺损；