## Sheet1
皇岗边检站可视对讲设备采购项目
一、采购清单及技术要求
序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 计量单位 | 规格参数 | 最高单价 | 最高合价 | 响应单价 | 小计
1 | AED自动体外除颤仪 | 迈瑞自动体外除颤仪AED | C2 | 6 | 台 | 1.7寸屏，主机寿命10年以上、配件寿命5年以上机器自身具备便携把手，便于携带。 重量≤2.6kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。 2.提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。 3.不小于 7 英寸彩屏，屏幕分辨率不低于 780×480，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，心肺复苏（CPR)等操作，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。 4.为保障产品先进性，本次所投产品必须为2020年以后上市机型且上市时间≥24月，以产品注册证首次批准日期为准。（提供注册证佐证） 5.智能环境除噪：根据环境自动调整音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。（提供所投产品的说明书佐证） 6.除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。 7.能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除颤能量可达 360J 。（提供所投产品的说明书佐证） 8.支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式。 9.具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，不开机情况下可提示故障。 10.数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急 救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）等，可存储不少于 999份自检报告。 11.数据导出：支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。（需提供说明书佐证） 12.单副电极片出厂有效期≥60个月。 13.提供培训、保修和配套急救药箱 14.需拥有第三类医疗器械经营许可证及其他配套合法资质 | 22100 | 132600
合计 | [7 empty] | 132600
二、质保及售后服务要求
1.五年质保服务，供货时需提供售后服务承诺函 ； 2.设备安装时提供人员现场安装调试技术支持服务； 3.报价单位承诺不恶意低价谋取成交，必须对本项目的报价负责，承诺成交后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 4.在保修期内，一旦发生质量问题，响应单位保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。
三、其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1确定成交日后10天（日历日）内。
1.2 响应单位必须承担的设计制作、物品运输等其他类似的义务。送货的具体时间由使用方提前1天通知中标人。
1.3 交货（具体）地点：深圳市福田区滨河大道3205号皇岗出入境边防检查站
2 | 质量保证 | 2.保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。 2.1提供完整合法资质：包括但不限于第三类医疗器械经营许可证（拥有出售AED自动体外除颤仪资质）、生产许可证、检验报告、合格证、说明书等等
3 | 关于验收 | 3.1 响应单位货物经过双方检验认可后，成交单位需提供盖章版的供货通知书、送货单、发票、合同、E商城电子验收单等材料。
3.2 当满足以下条件时才可进行验收： ①中标人已按照清单内容提供了全部产品及完整的技术资料，其中技术资料包括但不限于货物配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等。 ②货物符合反拍清单内的规格参数，性能满足要求。 ③货物具备产品合格证。 ④货物安装调试完毕，能正常运行。
4 | 培训 | 4.响应单位应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，5每年不少于3次现场培训，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。
5 | 关于知识产权 | 5.1提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等。
5.2响应单位应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。响应单位保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
6 | 特别说明
响应单位（需盖章）：
Note on G3: Administrator: 如确定型号即满足规格，建议尽量减少相关要求