
  深圳市医疗卫生专业服务中心污水处理站在线监测设备 年度运营服务项目需求
一、项目说明

1、项目名称：污水处理站在线监测设备年度运营服务
深圳市医疗卫生专业服务中心污水处理站在线监测设备包含COD在线监测仪、流量计、PH在线监测仪、余氯在线监测仪、数据采集仪。在线监测参数为COD、PH、流量、余氯。
2、项目地址：

深圳市南山区龙苑路14号污水处理站。

3、费用及评标方式
费用：服务费按年计算，最高不得超过4.9万元/年。
二、资质要求

1、参与的供应商须具有独立承担民事责任的能力，具备履行合同相应能力，营业范围与本次项目相适应。提供营业执照复印件，提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书，以及相关技术人员自动监测(污废水）相关运行工证书复印件。
2、具有良好的商业信誉，在生态环境保护行业内无不良记录。近三年内，在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录。
三、维修保养技术要求：

1、服务供应商应编制好相关管理制度（仪器设备操作、使用和维护规程；岗位责任制度；定期校验和比对制度等）。

2、服务供应商应将规则制度上墙，运维人员信息、联系方式、各在线监测仪工作原理、主要技术参数应在墙上显著位置显示。

3、接到故障通知后立即响应，2小时内到达现场进行故障处理，无法及时处理好的，提供备用仪器。

4、污水在线自动监测系统需要维修的，应在维修前报相应环境保护管理部门备案；需停运、拆除、更换、重新运行的，应书面申请经相应环境保护管理部门批准同意。

5、每周至少进行1次现场设备巡检与维护工作。日常巡检应包括该系统运行工作状况、系统辅助设备运行状况、各主要部件的运行状况、各分析仪的校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。每次巡检必须填写设备巡检记录。

6、每月对设备进行一次维护保养，应检查耗材的污染损耗情况，各易损件的使用情况，各管路畅通情况等，必要时进行清洗或更换。每次保养应有记录并归档。每次进行备件或耗材更换时应对更换的备件或耗材的品名、规格、数量等进行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期、浓度等信息。

7、对电源控制器、空调等辅助设备进行经常性检查，保持机房、监测用房（监测箱）的清洁，保持设备的清洁，保证监测用房内温度、湿度满足仪器正常运行的要求。

8、操作人员在对系统进行日常维护时，须先与相关平台沟通备案并做好相关记录。  

9、服务供应商每月至少进行一次对水污染源分析仪实际水样比对试验。试验结果应满足《深圳市水和废气污染源在线监测系统建设、验收、运行与考核及数据审核技术指南》中的表8中规定的性能指标要求。实际水样比对试验的结果不满足表8中规定的性能指标要求时，应对仪器进行校准和标准溶液验证后再次进行实际水样比对试验。

10、水污染源在线监测仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保其维修全部完成并通过校准和比对试验。若在线监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前，确保其满足相关指标要求。

11、数据采集传输仪发生故障，应在相应环境保护管理部门规定的时间内修复

或更换，并能保证已采集的数据不丢失。

12、仪器维护期间必要时应采取人工监测的方法向相应环境保护主管部门报送数据，数据报送每天不少于4次，间隔不得超过6小时，监测技术要求参照HJ/T 91执行。

13、服务供应商每季度至少对pH水质自动分析仪进行1次实际水样比对试验，如果比对结果不符合《深圳市水和废气污染源在线监测系统建设、验收、运行与考核及数据审核技术指南》中的表8的要求，应对pH水质自动分析仪进行校准，校准完成后需再次进行比对，直至合格。当采购人开展第三方在线监测比对监测时，服务供应商应配合相关的监测工作。
14、服务供应商每季度至少用便携式明渠流量计比对装置对现场安装使用的超声波明渠流量计进行1次比对试验（比对前应对便携式明渠流量计进行校准），如比对结果不符合《深圳市水和废气污染源在线监测系统建设、验收、运行与考核及数据审核技术指南》中的表8的要求，应对流量计进行校准，校准完成后需再次进行比对，直至合格。

15、服务供应商按《深圳市水和废气污染源在线监测系统建设、验收、运行与考核及数据审核技术指南》要求提供运维方案与运行记录表格。

四、商务要求

1、服务供应商须为本项目配备具有自动监测(污废水）相关运行工证的专业技术人员。 

2、服务供应商负责在线系统与市污染源在线监控平台数据对接工作，保证污染源自动监控数据有效传输率在90％以上。

3、服务供应商承担日常维护保养该系统所需试剂、人工和监测设备维修更换等所有费用。

5、污水在线自动监测系统维修保养费用分两次支付，签订合同后支付总费用的50%，待十二个月服务期满后支付剩余50%。

附件：报价单
	报价单位
	询价单位

	公司
名称
	
	单位
名称
	深圳市医疗卫生专业服务中心

	收件人
	
	发件人
	陈嘉熙

	电话
	
	电话
	13760266578

	服务
名称
	
	日期
	2026.4

	相关设备报价

	序号
	服务名称
	服务内容
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	合计：

	备注：
报价为人民币报价，留至小数点后二位。
2、总价包括所有成本费用和服务商应承担的一切税费，包括但不限于办公、交通、人员差旅、文件、税费、工具费用及其他管理费用等。该报价为固定包干价。


31

